## Slide 1
YOLO + OpenCV 기반 샤프트 외경 자동측정 시스템
End-to-End V1 구현 · 정밀측정 조건 분석
도면: Ø20.020 ±0.010 mm
핵심 메시지: 기능 구현 완료 ≠ 양산 측정성능 검증 완료
01

## Slide 2
1. 문제 정의
±0.010 mm 공차를 영상으로 자동 판정하려면 '탐지'와 '정밀측정'을 분리해야 한다.
측정 요구사항
기준 외경 Ø20.020 mm
허용범위 20.010 ~ 20.030 mm
가공 후 외경을 영상으로 측정
최종 목표: 자동 OK / NG
현실의 영상 문제
금속 반사광
가공무늬와 내부 Edge
배경/제품 경계 혼재
촬영조건에 따른 Edge 변화
개발 질문
ROI를 어떻게 안정적으로 찾을까?
실제 외곽 Edge는 무엇인가?
Pixel을 mm로 어떻게 바꿀까?
±0.010 mm 성능을 어떻게 검증할까?
02

## Slide 3
2. 데이터 조건과 출발점
데이터가 충분하지 않았기 때문에 '성능 확정'보다 '구현 가능성 확인'에 초점을 맞췄다.
확보 데이터
원본 샤프트 이미지 총 10장
일부 영상은 안정적인 외곽 측정이 어려움
Public GitHub에는 보안상 대표 자료만 공개
실측값은 Calibration/오차 비교 기준으로 사용
YOLO 데이터 구성
원본 계열 6개
Train: 5계열 × 5종 = 25장
Validation: sample_07 계열 × 5종 = 5장
증강: orig / blur / bright / contrast / dark
30장 ≠ 독립 실물 샤프트 30개
03

## Slide 4
3. 첫 번째 실패 — Edge를 찾는 것만으로는 측정이 되지 않았다
강한 Gradient가 반드시 실제 샤프트 외곽을 의미하지 않았다.
ROI
Gradient
Edge 후보
내부 Edge 혼입
외곽 선택 오류
관찰된 문제
반사광과 가공무늬가 강한 Edge 생성
한 지점 측정은 국부 오류에 취약
개발 방향
'가장 강한 Edge' → '실제 외곽 Edge' 선택으로 전환
다점 정보와 공간적 일관성을 함께 사용
04

## Slide 5
4. 정밀측정 고도화
문제 발견 후 Edge 선택과 대표값 산출 방식을 단계적으로 개선했다.
Gradient 방향
Multi-point
Median
기반안정화
Line Fitting
Sub-pixel
해석
각 기법이 오차를 몇 mm씩 줄였는지는 독립 비교실험으로 검증하지 않았다. 따라서 '정확도 향상률'을 임의로 주장하지 않는다.
05

## Slide 6
5. YOLO는 '측정기'가 아니라 ROI 탐지기
고정 좌표 의존을 줄이고 OpenCV가 측정할 영역을 자동으로 전달하는 역할.
초기 실험
초기 ROI confidence ≈ 0.008
안정적인 ROI 탐지가 어려운 상태
원인은 단일 요인으로 확정하지 않음
데이터 규모·시각적 유사성·촬영조건 등의 영향 가능
증강 및 재학습
orig / blur / bright / contrast / dark
Day027 End-to-End 실행
YOLO confidence = 0.784195
제한 조건에서 ROI 탐지 동작 사례 확인
0.784195 ≠ 생산환경 일반화 성능
06

## Slide 7
6. End-to-End V1 — 역할을 연결하다
YOLO + OpenCV + Calibration + 판정을 하나의 처리 흐름으로 통합.
Image
YOLO ROI
OpenCV Edge
정밀측정
Pixel
Calibration
mm
OK / NG
핵심 설계
YOLO = 어디를 측정할 것인가 | OpenCV = Pixel로 얼마인가 | Calibration = 실제 mm로 얼마인가 | 판정 = 규격 안/밖인가
07

## Slide 8
7. Day027 최종 데모
이미지 입력부터 mm 변환과 규격 판정까지 End-to-End 실행을 확인했다.
Day027 기록
Calibration sample: sample_07
기준 실측값: 20.021 mm
Calibration Pixel: 464.06 px
측정 Pixel: 464.0575 px
Vision 측정값: 20.0209 mm
판정: OK
중요한 해석
계산상 차이: 약 -0.0001 mm
하지만 동일 기준점이 Calibration에 사용됨
따라서 0.0001 mm를 시스템 정확도로 주장할 수 없음
성과는 '측정 파이프라인 구현'
08

## Slide 9
8. 성능평가 재검토 — 구현과 성능검증의 구분
기작성 발표자료의 수치는 유지하되, Day020~Day027 원자료와의 연결은 별도 확인이 필요하다.
확인된 성과
✓ YOLO ROI 자동탐지 구조 구현
✓ OpenCV 정밀 Edge 측정 구현
✓ Pixel → mm 변환 구현
✓ 도면 기반 OK/NG 자동판정
✓ End-to-End V1 실행
성능평가 재검토
기존 자료의
96/100 · MAE 0.0045 mm · 최대오차 0.016 mm는
이를 산출한 원자료와 계산근거가 현재 개발기록에서
확인되지 않아 최종 성능지표에서 제외
현재 판단
End-to-End 기능 구현 확인
≠
±0.010 mm 양산 측정성능 검증
09

## Slide 10
9. 프로젝트 완료 후 선행연구 비교
개발 중 적용한 기술 상당수가 기존 정밀측정 연구의 핵심 요소임을 사후 확인했다.
선행연구에서 이미 다룬 요소
Edge 기반 직경 측정
Line Fitting
Sub-pixel
Calibration
Telecentric optics
카메라-제품 기하관계
우리 프로젝트의 위치
새로운 측정원리 개발로 주장하지 않음
실제 샤프트 영상에서 문제를 직접 경험
기존 기술요소를 단계적으로 적용
YOLO ROI + OpenCV 정밀측정 결합
End-to-End V1로 통합
10

## Slide 11
10. 무엇이 검증됐고, 무엇이 남았는가
프로젝트의 완성도는 '과장하지 않고 경계를 명확히 하는 것'에서 나온다.
확인된 것
YOLO ROI 탐지 구조
OpenCV Edge 외경 측정
정밀 Edge 처리
Pixel → mm 변환
도면 기반 OK/NG
End-to-End V1 실행
추가 검증 필요
±0.010 mm 양산 측정능력
독립 제품 정확도
반복 측정 안정성
제품 재장착/위치 변화 영향
조명·촬영조건 강건성
실제 생산환경 Pilot
11

## Slide 12
11. 결론과 다음 단계
“End-to-End V1은 구현했다. 양산 측정성능은 아직 검증해야 한다.”
현재 성과
YOLO ROI + OpenCV 정밀측정 + Calibration + 자동판정 통합
실패 원인과 한계를 포함한 개발기록 확보
다음 단계
복수 기준물 Calibration + 독립 Validation
광학계 표준화 + 반복/재장착 시험 + 생산환경 Pilot
12